## Опросный лист газоанализатор
Версия: 29.04.2025
|  | Опросный лист на Газоанализатор "Автон" | Если выбрано "другое", то впишите значение
Измеряемый газ
Тип сенсора: электрохимический
Диапазон и погрешность измерений
для диапазона от 0 до 1.0 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±20%, для диапазона свыше 1.0 до 30 мг/м3 включительно относительная погрешность ±15%
Конструктивное исполнение
Длина кабеля, м
Защита кабеля
Передача данных
Рабочие условия эксплуатации
? | Крепление
? | Дополнительная комплектация
Дополнительные требования
Количество, шт
Информацию подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
Компания
Почтовый адрес
Телефон/Факс
Код для заказа
Газоанализатор "Автон" (NO2, 0..30 мг/м3, 15%, 1м, LoRa)
Дополнительная комплектация:
Дополнительные требования
Note on A18: Нажмите для справки
Note on A20: Нажмите для справки

## Лист1 (hidden)
Выбранный вариант |  | В спецификацию | Опции
Измеряемый газ
1 | Азота диоксид NO2 | NO2 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3
|  |  | Азота диоксид NO2 | Азота диоксид | NO2
|  |  | Азота оксид NO | Азота оксид | NO
|  |  | Аммиак NH3 | Аммиак | NH3
|  |  | Бутан С4Н10 | Бутан | С4Н10
|  |  | Водород H2 | Водород | H2
|  |  | Водород хлористый HCl | Водород хлористый | HCl
|  |  | Кислород O2 | Кислород | O2
|  |  | Метан CH4 | Метан | CH4
|  |  | Метанол CH3OH | Метанол | CH3OH
|  |  | Пропан C3H8 | Пропан | C3H8
|  |  | Сероводород H2S | Сероводород | H2S
|  |  | Серы диоксид SO2 | Серы диоксид | SO2
|  |  | Углерода оксид CO | Углерода оксид | CO
|  |  | Формальдегид H2CO | Формальдегид | H2CO
|  |  | Хлор Cl2 | Хлор | Cl2
|  |  | Этанол C2H5OH | Этанол | C2H5OH
|  |  | другой | другой | 0
Тип сенсора
1 | электрохимический | Тип сенсора: электрохимический | Столбец1 | Азота диоксид NO2 | Азота оксид NO | Аммиак NH3 | Бутан С4Н10 | Водород H2 | Водород хлористый HCl | Кислород O2 | Метан CH4 | Метанол CH3OH | Пропан C3H8 | Сероводород H2S | Серы диоксид SO2 | Углерода оксид CO | Формальдегид H2CO | Хлор Cl2 | Этанол C2H5OH | другой
|  |  | электрохимический | электрохимический | электрохимический | электрохимический | термокаталитический | электрохимический | электрохимический | электрохимический | термокаталитический | электрохимический | термокаталитический | электрохимический | электрохимический | электрохимический | электрохимический | электрохимический | термокаталитический
|  |  | электрохимический | электрохимический | электрохимический | электрохимический | термокаталитический | электрохимический |  | электрохимический | термокаталитический |  | термокаталитический | электрохимический | электрохимический | электрохимический |  |  | термокаталитический
[8 empty] | термокаталитический |  | электрохимический
термокаталитический
Диапазон и погрешность измерений
1 | 0..30 мг/м3, 15% | , 0..30 мг/м3, 15% | Столбец1 | Азота диоксид NO2 | Азота оксид NO | Аммиак NH3 | Бутан С4Н10 | Водород H2 | Водород хлористый HCl | Кислород O2 | Метан CH4 | Метанол CH3OH | Пропан C3H8 | Сероводород H2S | Серы диоксид SO2 | Углерода оксид CO | Формальдегид H2CO | Хлор Cl2 | Этанол C2H5OH | другой
|  |  | 0..30 мг/м3, 15% | 0..30 мг/м3, 15% | 0..30 мг/м3, 15% | 0..200 мг/м3, 15% | 0..0.7% об., 0.07% | 0.01..4% об., 10% | 0.01..30 мг/м3, 25% | 0.01..1% об., 10% | 0..2.5% об., 0.22% | 0.1..30 мг/м3, 20% | 0..0.85% об., 0.09% | 0..30 мг/м3, 15% | 0..30 мг/м3, 15% | 0..300 мг/м3, 10% | 0.1..30 мг/м3, 25% | 0.1..30 мг/м3, 10% | 0.01..1.55% об., 15% | по согласованию
|  |  | 10..500 мг/м3, 10% | 10..500 мг/м3, 10% | 10..1000 мг/м3, 10% | 10..1500 мг/м3, 10% | 0..50% НКПР, 5% | 1..100% об., 5% | по согласованию | 0.1..30% об., 5% | 0..57% НКПР, 5% НКПР | по согласованию | 0..50% НКПР, 5% | 1..200 мг/м3, 10% | 1..300 мг/м3, 10% | 10..3000 мг/м3, 10% | по согласованию | по согласованию | 0.32..50% НКПР, 15%
|  |  | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию | 0..2% об., 0.2% |  | 1..100% об., 1% | по согласованию |  | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию |  |  | по согласованию
[8 empty] | 0..50% НКПР, 5% |  | по согласованию
по согласованию
Комментарий
| для диапазона от 0 до 1.0 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±20%, для диапазона свыше 1.0 до 30 мг/м3 включительно относительная погрешность ±15% |  |  | Азота диоксид NO2 | Азота оксид NO | Аммиак NH3 | Бутан С4Н10 | Водород H2 | Водород хлористый HCl | Кислород O2 | Метан CH4 | Метанол CH3OH | Пропан C3H8 | Сероводород H2S | Серы диоксид SO2 | Углерода оксид CO | Формальдегид H2CO | Хлор Cl2 | Этанол C2H5OH | другой
|  |  | для диапазона от 0 до 1.0 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±20%, для диапазона свыше 1.0 до 30 мг/м3 включительно относительная погрешность ±15% | для диапазона от 0 до 1.0 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±20%, для диапазона свыше 1.0 до 30 мг/м3 включительно относительная погрешность ±15% | для диапазона от 0 до 1.5 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±20%, для диапазона свыше 1.5 до 30 мг/м3 включительно относительная погрешность ±15% | для диапазона от 0 до 10 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±20%, для диапазона свыше 10 до 200 мг/м3 включительно относительная погрешность ±15% | для диапазона от 0 до 0.7% об. абсолютная погрешность ±0.07% | для диапазона от 0.01 до 4% об. относительная погрешность ±10% | для диапазона от 0.01 до 30 мг/м3 относительная погрешность ±25% | для диапазона от 0.01 до 1% об. относительная погрешность ±10% | для диапазона от 0 до 2.5% об. абсолютная погрешность ±0.22% | для диапазона от 0.1 до 30 мг/м3 относительная погрешность ±20% | для диапазона от 0 до 0.85% об. абсолютная погрешность ±0.09% | для диапазона от 0 до 5.0 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±20%, для диапазона свыше 5.0 до 30 мг/м3 включительно относительная погрешность ±15% | для диапазона от 0 до 5.0 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±20%, для диапазона свыше 5.0 до 30 мг/м3 включительно относительная погрешность ±15% | для диапазона от 0 до 10 мг/м3 включительно приведенная погрешность ±15%, для диапазона свыше 10 до 300 мг/м3 включительно относительная погрешность ±10% | для диапазона от 0.1 до 30 мг/м3 относительная погрешность ±25% | для диапазона от 0.1 до 30 мг/м3 относительная погрешность ±10% | для диапазона от 0.01 до 1.55% об. относительная погрешность ±15%
|  |  | для диапазона от 10 до 500 мг/м3 относительная погрешность ±10% | для диапазона от 10 до 500 мг/м3 относительная погрешность ±10% | для диапазона от 10 до 1000 мг/м3 относительная погрешность ±10% | для диапазона от 10 до 1500 мг/м3 относительная погрешность ±10% | для диапазона от 0 до 50% НКПР абсолютная погрешность ±5% НКПР | для диапазона от 1 до 100% об. относительная погрешность ±5% |  | для диапазона от 0.1 до 30% об. относительная погрешность ±5% | для диапазона от 0 до 57% НКПР абсолютная погрешность ±5% НКПР |  | для диапазона от 0 до 50% НКПР абсолютная погрешность ±5% | для диапазона от 1 до 200 мг/м3 относительная погрешность ±10% | для диапазона от 1 до 300 мг/м3 относительная погрешность ±10% | для диапазона от 10 до 3000 мг/м3 относительная погрешность ±10% |  |  | для диапазона от 0.32 до 50% НКПР относительная погрешность 15%
[8 empty] | для диапазона от 0 до 2% об. абсолютная погрешность ±0.2% |  | для диапазона от 1 до 100% об. относительная погрешность ±1%
для диапазона от 0 до 50% НКПР абсолютная погрешность ±5% НКПР
Сенсор
| Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NO2-2-ЭХ |  |  | Азота диоксид NO2 | Азота оксид NO | Аммиак NH3 | Бутан С4Н10 | Водород H2 | Водород хлористый HCl | Кислород O2 | Метан CH4 | Метанол CH3OH | Пропан C3H8 | Сероводород H2S | Серы диоксид SO2 | Углерода оксид CO | Формальдегид H2CO | Хлор Cl2 | Этанол C2H5OH | другой
|  |  | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NO2-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NO2-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NO-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NH3-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-С4Н10-21-ТК | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H2-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-HCl-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-O2-1-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-CH4-21-ТК | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-CH3OH-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-C3H8-21-ТК | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H2S-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H2S-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-CO-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H2CO-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-Cl2-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-C2H5OH-21-ТК
|  |  | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NO2-3-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NO2-3-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NO-3-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NH3-3-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-С4Н10-41-ТК | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H23-ЭХ |  | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-O2-2-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-CH4-41-ТК |  | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-C3H8-41-ТК | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H2S-3-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H2S-3-ЭХ | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-CO-3-ЭХ |  |  | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-C2H5OH-41-ТК
[8 empty] | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H2-21-ТК |  | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-O2-3-ЭХ
Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-H2-41-ТК
Конструктивное исполнение
1 | с выносным сенсором |  | Столбец1 | Столбец2
с выносным сенсором
|  |  | моноблочный | моноблочный
Длина кабеля, м
1 | 1 | , 1м | Столбец1 | Столбец2 | с выносным сенсором | моноблочный | с выносным сенсором | моноблочный
|  |  | 1 | , 1м | 1 |  | , 1м
|  |  | 2 | , 2м | 2 |  | , 2м
|  |  | 3 | , 3м | 3 |  | , 3м
|  |  | 5 | , 5м | 5 |  | , 5м
|  |  | 7 | , 7м | 7 |  | , 7м
|  |  | 10 | , 10м | 10 |  | , 10м
|  |  | другая | , м | другая |  | , м
Защита кабеля
1 | без дополнительной защиты |  | Столбец1 | Столбец2 | с выносным сенсором | моноблочный | с выносным сенсором | моноблочный
|  |  | без дополнительной защиты |  | без дополнительной защиты
|  |  | труба гофрированная полимерная | , ТГ | труба гофрированная полимерная |  | , ТГ
|  |  | другая | , | другая |  | ,
Передача данных
1 | LoRaWAN + Bluetooth Low Energy | , LoRa | Столбец1 | Столбец2
|  |  | LoRaWAN + Bluetooth Low Energy | , LoRa
|  |  | NB-IoT + Bluetooth Low Energy | , NB-IoT
Рабочие условия эксплуатации
1 | от -40 до +60 °C (индустриальный температурный диапазон) |  | Столбец1 | Столбец2
от -40 до +60 °C (индустриальный температурный диапазон)
|  |  | от -52 до +60 °C (низкотемпературный диапазон) | , Н
|  |  | от -56 до +60 °C (расширенный низкотемпературный диапазон) | , РН
Крепление
1 | не требуется |  | Столбец1 | Столбец2
не требуется
|  |  | Кронштейн | Кронштейн в сборе K005.24
|  |  | Кронштейн магнитный | Крепление магнитное K005.17-02
|  |  | другое | Крепление:
Крепление
1 | не требуется |  | Столбец1 | Столбец2
не требуется
|  |  | пульт калибровки ПК-01 | Пульт калибровки ПК-01
Комплектация
Газоанализатор "Автон" (NO2, 0..30 мг/м3, 15%, 1м, LoRa)
Газоанализатор Сенсон-СМ-9001-NO2-2-ЭХ
История изменений:
2024-05-08 | Добавила в комментарий тип сенсора (электрохимический, термокаталитический) Заменила рисунок магнитного кронштейна Исключила возможность выбора низкотемпературного и расширенного температурного режима для СН4
2024-06-14 | Добавила версию на первую страницу.
2024-12-11 | Убрала элементы ActiveX.
2024-12-17 | Убрала расширенные температурные диапазоны. Убрала общие углеводороды.
2025-01-23 | Заменила информацию о кронштейнах в связи с переходом на корпус из поликарбоната. Добавила пульт калибровки ПК-01.
2025-04-29 | Сжатие изображений.

## Справка
Варианты креплений
| Кронштейн в сборе | Крепление магнитное
Пульт калибровки ПК-01 производства ООО «НИИИТ»